## 口腔类
口腔类
| 序号 | 名称 | 需求规格型号/参数 | 基本单位 | 最高限价
包1：常规耗材 | 1 | 正畸颊面管 | 适用标准：YY/T 0915、ISO 27020；主流分为Roth / MBT 直丝弓两大处方；分为粘结型 (bondable)、焊接带环型 (weldable)；槽沟两大规格：.018 系统、.022 系统。 | 袋 | 50
| 2 | 正畸金属丝 | 1、镍钛合金弓丝（NiTi，弹性弓丝，排齐整平阶段） 1）超弹性镍钛（SE-NiTi） 2）热激活镍钛（Heat-Activated / 温控镍钛） 3）铜镍钛（CuNiTi） 2、不锈钢弓丝（SS，精调、关闭间隙、最终定型） 牌号：316L 医用不锈钢 | 袋 | 50
| 3 | 牙科硅橡胶重体+硅橡胶轻体套装 | 材料为加聚型硅橡胶印模材料（VPS），二类医疗器械，符合 YY/T 0493-2022 标准；基质与催化剂体积配比 1:1，机混双联胶筒包装； 包含两种规格：①1 型重体型（Heavy Body）：380ml / 支，作为托盘基底材料；稠度压饼直径≤35mm；②3 型轻体型（Light Body）：50ml / 支，精细注射印模；稠度压饼直径 36～55mm。 | 盒 | 500
| 4 | 多乐氟 | 产品为进口 Ⅱ 类医疗器械，氟化钠牙科悬液（氟保护漆），注册证为国械注进。 浓度指标：氟化钠 50 mg/ml（5%），氟离子 22.6 mg/ml。 | 支 | 200
| 5 | 抛光刷 | 符合 YY/T 1604-2018《牙科学 旋转抛光器械》；为一次性使用插销式（Latch）抛光刷，适配牙科低速弯手机。 | 盒 | 100
| 6 | 硅橡印模材料手动输送枪 | 用途：用于牙科加聚型硅橡胶印模材料（1:1 双联筒）自动推送。 | 个 | 200
| 7 | 可吸收明胶海绵 | 产品为Ⅲ 类医疗器械，符合 YY/T 1283-2016《可吸收性明胶海绵》标准； 生物学评价符合 GB/T16886 要求，无细胞毒性、无致敏性、满足热原及溶血试验要求。 | 盒 | 100
| 8 | 支抗钉 | 产品为Ⅲ 类植入医疗器械，符合 YY/T 1779-2021《牙科学 正畸支抗钉》；材质为 Ti‑6Al‑4V 钛合金，满足 GB/T 13810 外科植入物钛合金技术要求。 产品表面抛光处理，无毛刺、裂纹；有害元素镉、铍、铅质量分数≤0.02%；生物学评价符合 GB/T16886 系列标准，生物相容性良好。 | 个 | 70
| 9 | 无牙颌托盘 | 采用 304 医用不锈钢一体成型，盘面带固位孔；边缘圆滑无锐边；耐受 134℃高温高压灭菌，不易锈蚀变形；规格包含上颌 S/M/L、下颌 S/M/L； 包装规整，型号标识清晰；不锈钢托盘常温存放；一次性托盘避光干燥储存，有效期不少于 24 个月。 | 盒 | 40
| 10 | 金属预成冠 | 医疗器械资质进口款：国械注进 2 类医疗器械注册 国产款：医疗器械备案凭证 / 二类注册证，生产企业具备齿科医疗器械生产资质 执行标准：符合医用不锈钢 GB/T 20878 适配玻璃离子粘接 | 套 | 1200
| 11 | 橡皮障工具套装 | 医疗器械备案 国产：一类医疗器械备案凭证（省药监局核发）； 进口：国械备进口一类备案号，附带原产地证明、报关单 材质安全认证； 所有金属器械：医用不锈钢符合GB/T 20878； 橡皮障布：天然乳胶 / 无乳胶材质，具备ISO10993 生物相容性检测报告，无致敏有害物质； 灭菌适配：整套器械可耐受 135℃高温高压蒸汽反复灭菌，不变形、不锈蚀。 | 套 | 3000
| 12 | 橡皮障布 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 材质：天然乳胶 / 聚异戊二烯无乳胶可选；常规厚度 0.22mm 规格：6"×6"（36 片 / 盒）、5"×5"（52 片 / 盒） 墨绿色 / 蓝色护眼哑光面，无异味无杂质；保质期≥3 年 | 盒 | 100
| 13 | 局部托盘 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性安全标准 材质可选：316L 医用不锈钢 / 医用 PP 一次性塑料；盘面带固位圆孔 规格：上下颌局部大中小全套尺码，含前牙托、后牙侧托 不锈钢款耐受 135℃高压灭菌，盐雾 96 小时不锈蚀；塑料款韧性优良无异味 | 个 | 50
| 14 | 透明预成冠 | 二类医疗器械注册证齐全，无菌环氧乙烷包装，符合 YY/T 0826、ISO10993 生物相容性标准 材质：医用高透聚碳酸酯 PC，透光率≥91%，不含双酚 A | 套 | 2800
| 15 | 豆瓣成型片 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性安全标准 材质：316L 医用不锈钢，厚度 0.035mm/0.05mm 可选；预成豆瓣生理性凸弧 可耐受 135℃高压蒸汽灭菌，盐雾测试 96h 不锈蚀 | 盒 | 150
| 16 | 豆瓣成型片夹 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性安全标准 材质：316L 医用奥氏体不锈钢，总长 17cm，双向弯头钳喙设计 耐受 135℃高压蒸汽反复灭菌，适配全型号豆瓣弹性夹持环 | 个 | 200
| 17 | 无菌棉球 | 一类医疗器械备案，环氧乙烷无菌灭菌，执行 YY/T 0330 医用脱脂棉标准； 材质 100% 天然脱脂长绒棉，脱脂率≥98%，无荧光剂、无化纤掺杂； 中性 pH，吸水性优异，不掉棉絮；常规规格 0.8cm 中号为主； 独立纸塑无菌包装，无菌有效期≥2 年。 | 袋 | 100
| 18 | 支抗钉手柄工具套装 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性，整套耐受 135℃高压蒸汽灭菌； 受力杆件采用 420 医用不锈钢，盐雾 96 小时不锈蚀，一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性，整套耐受 135℃高压蒸汽灭菌； 标配直杆 + 弯杆全套连接杆、先锋钻、加力环、断钉取出工具、灭菌收纳盒。 | 套 | 200
| 19 | 技工钳套装 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性，耐受 135℃高压蒸汽灭菌； 材质：5Cr15MoV 医用不锈钢，钳口镶高速钢耐磨片，硬度 58HRC 以上，盐雾 96h 不锈蚀； 标配技工 8 件套：三德钳、日月钳、梯形钳、鹰嘴钳、三叉钳、平头钳、切断钳全； 附带收纳盒，质保 1 年。 | 套 | 500
| 20 | 根管冲洗针头 | 一类医疗器械备案，环氧乙烷无菌灭菌，符合 YY/T 0282 医用针具标准； 针座适配标准注射器，衔接严密不漏水；耐根管药剂腐蚀不易生锈； 单支独立无菌包装，100 支 / 盒，无菌有效期≥3 年。 | 盒 | 100
| 21 | 正畸结扎丝 | 一类医疗器械备案齐全，符合 YY/T 0694 牙科正畸丝标准，ISO10993 生物相容性合格； 材质：316L 医用不锈钢正畸结扎圆丝； 密封防潮包装，常温有效期≥3 年。 | 盒 | 50
| 22 | 牙科咬合垂直距离测量尺 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993 生物相容性，耐受 135℃高压蒸汽灭菌； 材质：316L 医用不锈钢，测量量程 20-100mm。 | 个 | 100
| 23 | 牙科雕刻刀套装 | 一类医疗器械备案齐全，符合 GB/T 36917、ISO10993 生物相容性标准，耐受 135℃高压蒸汽灭菌； 刀头材质 4Cr13 医用不锈钢，硬度 510HV 以上，盐雾 96 小时不锈蚀，刃口锋利不崩边； 标配 8 件套双头蜡型雕刻刀，涵盖平刀、圆刀、尖刀、弯刀、蜡勺全套常用刀型。 | 套 | 150
| 24 | 牙科片状光固化个别托盘板材 | 一类医疗器械备案齐全，符合 ISO10993； 光固化个别托盘板材（1.8mm 标准厚度）； 无 MMA 有害单体析出，化学浸泡稳定；板材 50 片 / 盒、树脂 1000g / 桶避光包装。 | 套 | 500
| 25 | 藻酸盐印模材料 | 产品必须符合YY/T 1027-2021/ISO 21563:2021行业标准，性能达标、合规合法。 | 桶 | 70
| 26 | 一次性牙科注射针（必兰专用针头） | 临床常用 2 款，公英制螺纹，适配必兰注射器 | 盒 | 79
| 27 | 机用根管锉 | 尺寸精度：尖端直径、锥度公差符合 ISO 标准；柄部色环标识清晰、颜色无混淆，规格辨识度高。 | 套 | 170
| 28 | K锉（牙用锉） | 厚度均匀：整本厚薄均匀，无缺页、粘连页；撕取顺畅。 | 套 | 30
| 29 | 练合纸（玻璃离子调拌纸） | 单张尺寸：65mm×75mm（6.5cm×7.5cm），可根据科室需求选配其他规格； 每本页数：60 张 / 本，纸张易逐张撕下，不易粘连、不易撕破。 | 盒 | 15
| 30 | 根管纤维桩 | 本产品为预成玻璃纤维根管桩（第三类医疗器械）。 每个规格纤维桩对应一支同型号专用预备钻，钻径和桩径严格配套。 | 盒 | 220
| 31 | 标准型网底直丝弓托槽 | 材质医用奥氏体不锈钢（06Cr19Ni10），硬度 19‑25HRC；无镍超标，耐腐蚀，口腔唾液环境不生锈、无金属离子析出。 0.022 英寸系统；0.018 英寸系统。 | 盒 | 1000
| 32 | 牙釉质沾合树脂 | 粘接剪切强度：釉质‑托槽剪切粘接强度≥17MPa，正常矫治力下托槽不易脱落。 薄膜厚度：固化后薄膜厚度≤25μm；不抬高托槽，不改变咬合。 | 盒 | 160
| 33 | 玻璃离子水门汀 | 口腔科粉‑液型玻璃离子水门汀，第三类医疗器械。 套装 = 粉剂 + 液剂；常用规格：粉 15g + 液 10ml / 粉 20g + 液 15ml | 盒 | 232
| 34 | 玻璃离子水门汀（单粉包装） | 口腔科玻璃离子水门汀‑单粉瓶装（粉剂单独分装），第三类医疗器械，执行标准：YY/T 0808‑2022 牙科水基水门汀。 | 盒 | 200
| 35 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 口腔科粉‑液型氧化锌丁香酚水门汀，第三类医疗器械，化学固化；具备安抚镇痛、封闭护髓作用。 | 盒 | 28
| 36 | 造牙粉 | 第三类医疗器械，配合造牙水（甲基丙烯酸甲酯液剂）调和，用于技工室制作活动义齿树脂人工牙。 | 瓶 | 20
| 37 | 义齿基托树脂（自凝牙托水） | 与自凝牙托粉调和，室温化学固化，无需水浴加热。 | 瓶 | 50
| 38 | 义齿基托树脂（自凝牙托粉） | 第三类医疗器械，Ⅱ 型自凝型；搭配自凝牙托水调和，室温化学固化，无需水浴加热，用于义齿基托修补、临时义齿制作。 | 瓶 | 62
| 39 | 光固化临时冠桥树脂 | 1、口腔科光固化临时冠桥树脂（椅旁直接制作型），二类医疗器械； 2、注射器针筒预装膏体；临床主流规格：15g / 支；配套注射推杆；避光保护帽。 | 盒 | 525
| 40 | 基托蜡 | 1、口腔科牙科基托蜡（红蜡片），义齿修复技工辅助耗材，仅限口外模型操作使用，用于全口、局部可摘义齿基托蜡型、蜡堤、咬合记录基底制作； 2、包装规格：20 片 / 盒，净重约 240g；独立纸盒包装，蜡片单片平整无粘连。 | 盒 | 20
| 41 | 清洗润滑油 | 1、口腔科牙科手机清洗润滑油（高压喷雾型），一类医疗器械，用于高速手机、低速弯机、直机、气动马达每次清洗灭菌前内部轴承、齿轮的清洁润滑保养，清除碎屑，减少磨损，延长手机使用寿命； 2、包装形式：高压气雾铝罐喷雾；标配通用万能注油喷头，适配 4 孔 / 2 孔高速手机、低速手机接口。 | 瓶 | 85
| 42 | 清洗润滑剂 | 适配 4 孔 / 2 孔高速手机、低速手机接口 | 瓶 | 35
| 43 | 研磨材料（矽离子）牙科用 | 1、项目概述 口腔科矽离子抛光头（橡胶抛光磨头），一类医疗器械，适配低速弯机使用； 2、包装规格：25 个抛光头 + 1 支专用轴柄 / 盒；轴柄可反复消毒使用，抛光头一次性使用。 | 盒 | 135
| 44 | 牙胶尖 | 1、口腔科牙胶尖，第三类医疗器械，根管治疗专用固体充填材料，配合根管封闭糊剂共同充填预备完成的根管，封闭根尖孔，防止再感染； 2、包装规格：60 支 / 盒（医院通用）；独立分格塑料盒存放，牙胶尖互不挤压变形。 | 盒 | 35
| 45 | 牙科石膏 | 口腔科牙科石膏（牙模石膏），一类医疗器械；用于灌注藻酸盐、硅橡胶印模，制作口腔工作模型、对颌模型、代型，供修复、正畸、技工义齿加工使用。 | 袋 | 45
| 46 | 无砷牙髓失活剂 | 口腔科无砷牙髓失活剂，第三类医疗器械；用于牙髓炎治疗时，放置于露髓处。 | 盒 | 48
| 47 | 甘水湖牌抑菌剂 | 口腔科甘水湖牌抑菌剂（俗称干髓糊剂、干尸剂），属于消字号卫生抑菌产品（非医疗器械），粉‑液调拌型糊剂；用于髓腔内残髓干化、根管抑菌消毒处理。 | 盒 | 38
| 48 | 口腔科派克斯 (VITAPEX) 根管充填糊剂 | 1、进口第三类医疗器械；预调氢氧化钙‑碘仿根管充填材料，无需粉液调拌，注射器直接注入根管； 2、标准包装规格：2g / 注射器支装；配套一次性弯曲输送针头若干支 / 盒。 | 盒 | 180
| 49 | 拔髓针 | 1、口腔科拔髓针（倒钩髓针），Ⅱ 类医疗器械，根管治疗专用器械； 2、包装规格12 支 / 板（盒装）；可分规格独立包装。 | 盒 | 32
| 50 | 一次性自粘隔离蓝膜（屏障膜） | 1、执行卫生标准：GB 15979‑2024《一次性使用卫生用品卫生标准》。 2、厚度≥40μm 3、包装规格：1200 片 / 卷。 | 桶 | 65
| 51 | 高速钨钢裂钻（FG 柄） | 1、口腔科高速钨钢裂钻（FG 柄），Ⅱ 类医疗器械，适配高速涡轮手机； 2、包装规格：5 支 / 板，独立铝塑灭菌包装。 | 板 | 60
| 52 | 高速钨钢球钻（球形硬质合金车针‑FG 柄 | 1、口腔科高速钨钢球钻（球形硬质合金车针‑FG 柄），Ⅱ 类医疗器械，适配高速涡轮手机使用； 2、包装规格：5 支 / 板；独立铝塑灭菌包装。 | 板 | 60
| 53 | 阻生牙加长钨钢外科车针（加长裂钻） | 1、口腔科阻生牙加长钨钢外科车针（加长裂钻），Ⅱ 类医疗器械，FG 高速加长柄，适配高速涡轮手机； 2、柄型规格：FG 高速柄，柄径 1.6mm，适配标准 4 孔高速涡轮手机； 3、包装规格：5 支 / 板、10 支 / 板；铝塑独立灭菌包装。 | 板 | 30
| 54 | 樟脑酚 (CP) 抑菌液 | 包装规格20ml / 滴瓶（滴头瓶盖）。 | 盒 | 12
| 55 | 甲醛甲酚（FC）抑菌液 | 1、项目概述 口腔科甲醛甲酚（FC）抑菌液，消字号口腔抑菌制剂'执行卫生标准：GB 15979‑2024《一次性使用卫生用品卫生标准》。 2、包装规格 20ml / 棕色避光滴瓶（滴嘴瓶盖），为科室主流规格。 | 盒 | 22
| 56 | 粘接型玻璃离子水门汀（I 型‑粘固型 | 1、口腔科粘接型玻璃离子水门汀（I 型‑粘固型），Ⅲ 类医疗器械； 2、粉剂：白色细腻粉末；液体：澄清粘稠水溶液； 3、包装规格:粉剂 15g + 液剂 10ml / 套；内含配套调拌勺、调拌板。 | 盒 | 238
| 57 | 聚羧酸锌水门汀 | 1、聚羧酸锌水门汀，第三类医疗器械，粉‑液化学固化型水门汀； 2、主流包装规格:粉剂 30‑50g / 瓶 + 液剂 15‑25ml / 瓶；配套取粉勺。 | 盒 | 195
| 58 | 磷酸酸蚀剂 | 1、口腔科磷酸酸蚀剂，Ⅱ 类医疗器械；凝胶触变型，树脂粘接前对牙釉质、牙本质表面进行酸蚀处理，形成微孔结构，提升粘接剂固位力； 2、主要成分:37% 磷酸、增稠凝胶基质、去离子水、蓝色着色指示剂； 3、包装规格:5ml / 注射器支装；每支配套弯角输送针头 5‑10 个。 | 支 | 25
| 59 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 1、口腔科一次性使用无菌口腔器械盒（口腔检查包），Ⅰ 类医疗器械，环氧乙烷灭菌；标准 8 件套配置：塑料托盘、一次性口镜、牙探针、牙用镊子、无纺布围巾、脱脂棉球、纸巾、一次性口杯； 2、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌；无菌有效期 2‑3 年。 3、包装规格独立纸塑袋单盒密封包装；200 盒 / 整箱。 | 箱 | 460
| 60 | 牙科抛光膏 | 口腔科牙科抛光膏，Ⅱ 类医疗器械；洁牙术后，使用抛光杯蘸取抛光膏去除牙面菌斑、烟渍、茶渍、色素沉着，抛光牙釉质表面，使牙面光洁顺滑，减少菌斑再次附着。 | 盒 | 12
| 61 | 碘甘油 | 1、口腔科碘甘油，国药准字外用药品；口腔局部消毒抑菌制剂； 2、科室常用包装规格20ml‑30ml / 棕色避光滴瓶。 | 盒 | 10
| 62 | 口腔科碘仿粉末 | 1、项目概述 口腔科碘仿粉末（三碘甲烷），消毒防腐原料 / 消字号抑菌粉剂。 2、科室常规包装规20g / 瓶；棕色避光广口玻璃瓶密封包装。 | 盒 | 42
| 63 | （金刚砂）车针系列 | 口腔科高速金刚石（金刚砂）车针‑FG 柄，Ⅱ 类医疗器械，适配高速涡轮手机。执行标准：YY 0761.1‑2009。 | 板 | 60
| 64 | 第八代粘接剂 | 口腔科第八代（通用型 / 万能）光固化牙体粘接剂，Ⅲ 类医疗器械。执行标准：YY 0369‑2018《牙科学 牙体粘接剂》。 | 支 | 220
| 65 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 1、口腔科氢氧化钙根管消毒糊剂，Ⅱ 类医疗器械，单组份注射型水溶性糊剂。 2、包装规格1g‑2g / 注射器支装；每盒配套一次性超细弯输送针头若干个，无需粉液调拌，即开即用。 | 支 | 116
| 66 | 口腔科牙用暂封膏 | 1、口腔科牙用暂封膏，Ⅱ 类医疗器械，手捏即用型，无需调拌；执行口腔科材料相关注册产品标准； 2、15g、30g / 广口塑料罐密封罐装； 3.生物学安全，对牙髓、牙龈软组织低刺激，符合 YY/T 0268 生物学评价。 | 盒 | 55
| 67 | 口腔科一次性吸唾管 | Ⅰ 类医疗器械，配合牙科综合治疗椅负压系统使用。 | 袋 | 20
| 68 | EDTA根管润滑剂 | 1、口腔科EDTA 根管润滑剂（液体 / 凝胶），Ⅱ 类医疗器械，根管治疗机械预备专用； 2、生物学安全达标，符合 YY/T 0268 生物学评价，对根尖组织低刺激。 | 支 | 66
| 69 | 排龈线 | Ⅱ 类医疗器械中国食品药.；纯棉编织线。 生物相容性达标，无刺激性染料，无异味；符合 YY/T 0268 生物学评价要求。 | 盒 | 110
| 70 | 窝沟封闭剂 | 1、Ⅲ 类医疗器械；单组份低粘度光固化树脂材料； 2、生物学安全达标，细胞毒性低、口腔黏膜无刺激，符合 YY/T 0268 生物学评价。 | 支 | 280
| 71 | 牙科成型片 | 1、Ⅰ 类医疗器械；充填二类洞邻面缺损时； 2、夹环弹性稳定，夹持牢固，治疗过程不移位；可高温高压反复灭菌。 | 袋 | 55
| 72 | 牙科打磨头 | 1、口腔科牙科打磨抛光磨头，Ⅰ/Ⅱ 类医疗器械，适配低速弯机、低速直手机； 2、生物相容性达标，无刺激性有害物质，符合 YY/T 0268 生物学评价要求。 | 盒 | 100
| 73 | 口腔科根管充填封闭糊剂（根充糊剂 | 口腔科根管充填封闭糊剂（根充糊剂），Ⅲ 类医疗器械，与牙胶尖配套使用。执行标准：YY 0717‑2023。 | 盒 | 369
| 74 | 口腔科医用灭菌卷袋 | 口腔科医用灭菌卷袋，Ⅰ 类医疗器械，纸‑塑复合热封型卷状灭菌包装袋，适配牙科封口机，包装拔牙器械、车针、根管锉、充填器械等诊疗工具；用于压力蒸汽（134℃）、环氧乙烷灭菌，灭菌后形成无菌屏障，维持器械无菌状态。执行标准：YY/T 0698.5、GB/T 19633。 | 卷 | 150
| 75 | 口腔科一次性使用口腔涂药棒 | 口腔科一次性使用口腔涂药棒，Ⅰ 类医疗器械； 包装规格：100 支 / 密封圆筒瓶装。 | 盒 | 12
| 76 | 牙科咬合纸 | 尺寸规格 长条型：110‑115mm×20‑22mm；方形短款：54mm×16mm 包装规格； 盒装，50‑100 张 / 盒；带翻盖收纳盒，取用方便，防尘防潮。 | 盒 | 22
| 77 | 光固化氢氧化钙垫底盖髓剂 | 包装规格1‑2g / 无菌注射器支装；配套超细弯输送头； 与树脂粘接体系兼容，不含丁香酚，不会抑制树脂、粘接剂固化反应； 生物学安全，牙髓、根尖组织低刺激；符合 YY/T 0268 口腔医疗器械生物学评价要求。 | 支 | 80
| 78 | 口腔科一次性三用枪喷头 | 口腔科一次性三用枪喷头，Ⅰ 类医疗器械；安装于牙科综合治疗椅三用枪手柄前端，实现喷水、喷气、水气喷雾三种功能； 生物相容性达标，细胞毒性≤1 级、黏膜低刺激，无异味、无有害物质析出，符合 YY/T 0268 生物学评价。 | 盒 | 90
| 79 | 暂封补牙条 | 口腔科暂封补牙条，Ⅱ 类医疗器械，固体树胶‑氧化锌基临时封闭材料； 生物学安全达标：细胞毒性 0‑1 级、无致敏、无口腔黏膜刺激，符合 YY/T 0268 口腔生物学评价要求。 | 盒 | 38
| 80 | 口腔科流体流动复合树脂 | 1、口腔科流体流动复合树脂（流体树脂），Ⅲ 类医疗器械，低粘度单组份光固化纳米复合树脂； 2、包装规格2.0‑2.2g / 无菌注射器支装；每支配套 5‑10 根一次性弯输送针头。 | 支 | 190
| 81 | 口腔科光固化复合树脂 | 1、口腔科光固化复合树脂，Ⅲ 类医疗器械。 2、包装规格4g / 支，无菌注射器 。 | 支 | 185
| 82 | 牙科吸潮纸尖 | 1、口腔科牙科吸潮纸尖，Ⅰ 类医疗器械；高吸水性纯棉纤维卷制而成的锥形纸尖，根管治疗过程中吸干根管内冲洗液、渗出液，根管内上药、探查湿润度，与牙胶尖同规格配套使用。 2、包装规格100‑200 支 / 塑料分格收纳盒；分格带色标；非无菌盒装。 | 盒 | 30
包2：定制耗材 | 1 | 义齿 | 1、金属烤瓷冠 / 桥：钴铬合金、纯钛金属内冠 + 表层烤瓷烧结； 氧化锆全瓷：硬度极高、抗崩裂 种植上部牙冠：搭配牙槽骨内钛种植体使用，咀嚼功能最接近真牙 2、活动义齿（可摘戴清洗，多颗 / 全口缺牙适用） 树脂胶托义齿：整体丙烯酸树脂基托 金属支架义齿：钴铬 / 纯钛金属支架 + 树脂牙龈 弹性隐形义齿：柔性树脂材质，无金属卡环 3、其他加工产品 正畸保持器、咬合垫、临时牙冠、套筒冠等口腔修复附件 |  | 10000
| 2 | 无托槽隐形矫正器 | 1、医疗器械注册资质 产品具备 NMPA 国家二类医疗器械注册证；进口产品：国械注进 2 类注册证 + 报关单、原产地证明； 2、生产企业通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系；原材料膜片拥有二类医械原材料备案； 3、生物相容性检测（全套报告）； 4、严格遵循 YY/T 1932-2024 国标，每副矫治器附带出厂检验报告、唯一 UDI 追溯编码，全程可溯。 | 套 | 10000