## 妇科、手术类等
| 序号 | 名称 | 需求规格型号/参数 | 基本单位 | 最高限价
包1：妇科节 育环 | 1 | 宫内节育器 | 适用于生育期育龄妇女长效可逆避孕节育器，规格可分为：小、中、大号。单套包含节育器+放置器：节育器表面光滑，无毛刺、裂纹。产品包装及灭菌符合《无源外科植入物通用要求YY/T 0640-2016》。产品包装清晰标注：产品名称、型号规格、注册证号、灭菌日期、有效期、放置年限、厂家信息、一次性使用标识。产品由独立无菌铝塑复合包装，密封完整、易撕口，防潮防破损；产品可为含铜节育器，含铜节育器需符合《含铜宫内节育器 技术要求与试验方法GB 11236-2021》。一次性使用产品，密封包装环氧乙烷灭菌后，在遵守储存规则的条件下，灭菌有效期灭菌有效期≥2年，宫内放置有效期≥5年。 | 支 | 250
包2：手术类等耗材 | 1 | 加强型气管插管 | PVC套囊型6.5# 用于全麻手术、急救气道管理。产品执行国家及行业相关标准，管身透明内嵌螺旋钢丝骨架，防折扁、抗扭曲。刻度清晰，15mm标准接头，接头稳固，套囊密封性好，不漏气。一次性无菌、独立包装。有效期≥2年。 | 支 | 80
| 2 | 气管插管 | 套囊型2.5# 产品执行国家及行业相关标准。管身光滑、刻度清晰，15mm标准接头，接头稳固，套囊密封性好，不漏气。一次性无菌、独立包装。有效期≥2年。 | 支 | 8
| 3 | 气管插管 | 套囊型3.5# 产品执行国家及行业相关标准。管身光滑、刻度清晰，15mm标准接头，接头稳固，套囊密封性好，不漏气。一次性无菌、独立包装。有效期≥2年。 | 支 | 8
| 4 | 气管插管 | 套囊型8.0# 产品执行国家及行业相关标准。管身光滑、刻度清晰，15mm标准接头，接头稳固，套囊密封性好，不漏气。一次性无菌、独立包装。有效期≥2年。 | 支 | 8
| 5 | 气管插管 | 套囊型3.0# 同上 | 支 | 8
| 6 | 气管插管 | 套囊型4.0# 同上 | 支 | 8
| 7 | 气管插管 | 套囊型6.0# 同上 | 支 | 8
| 8 | 气管插管 | 套囊型5.0 # 同上 | 支 | 8
| 9 | 气管插管 | 套囊型7.5# 同上 | 支 | 8
| 10 | 气管插管 | 套囊型5.5# 同上 | 支 | 8
| 11 | 气管插管 | 套囊型4.5# 同上 | 支 | 8
| 12 | 气管插管 | 套囊型6.5# 同上 | 支 | 8
| 13 | 气管插管 | 套囊型7.0 # 同上 | 支 | 8
| 14 | 医用喉罩 | 普通型2.0 # 主要用于临床麻醉、急救复苏等场景下快速建立人工气道，实现有效通气支持。产品符合YY/T 0985-2016《麻醉和呼吸设备 上喉部通气道和接头》；生物安全符合GB/T16886系列标准。 结构：可选择单腔普通型和双腔引流型，15mm标准麻醉机接头；采用医用液态硅胶罩囊，无乳胶、无DEHP；可选加强抗弯折管体，密封性能好，无漏气。 规格：1.0#~5.0#全系列，覆盖新生儿、儿童、孕产妇全体重段； 安全：环氧乙烷灭菌，一次性无菌使用，有效期≥2年。 | 支 | 单腔125 双腔220
| 15 | 医用喉罩 | 普通型3.0# 同上 | 支 | 单腔125 双腔220
| 16 | 医用喉罩 | 普通型4.0# 同上 | 支 | 单腔125 双腔220
| 17 | 气管插管 | 无套囊型3.0 | 根 | 7.5
| 18 | 气管插管 | 无套囊型4.0 | 根 | 7.5
| 19 | 气管插管 | 无套囊型4.5 | 根 | 7.5
| 20 | 气管插管 | 无套囊型3.5 | 根 | 7.5
| 21 | 微量泵延长管 | 2.0*1500mm 管体由医用PVC材质组成，独立包装，环氧乙烷灭菌。 | 支 | 0.9
| 22 | 一次性使用负压引流球 | 管径：可提供临床常用规格可选择（12Fr-18Fr) 容量：100、200ml可选 产品符合国家及行业相关标准要求，由负压球、引流管、套管组成，采用医用硅胶/硅橡胶或软聚氯乙烯材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立包装。 一次性使用，球体刻度清晰便于计量，内置单项阀防止液体回流。 | 个 | 18
| 23 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 一次性使用硅橡胶胃管采符合YY/T0031-2008标准规定的硅橡胶材质制成，由导管和锥型接头组成。规格为：2.0mm（Fr6），经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 支 | 3.46
| 24 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 2.7mm（Fr8） | 支 | 3.46
| 25 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 3.3mm（Fr10） | 支 | 3.46
| 26 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 4.7mm（Fr14） | 支 | 3.46
| 27 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 4.0mm（Fr12） | 支 | 3.46
| 28 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 5.3mm（F16） | 支 | 3.46
| 29 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 5.3mm（F18） | 支 | 3.46
| 30 | 一次性使用脐带包 | 带脐带扎，脐带布，医用棉签。 | 包 | 3
| 31 | 一次性使用吸痰管 | 2.67mm（F8）*360mm | 根 | 1.3
| 32 | 一次性使用吸痰管 | 3.33mm（F10)*360mm | 根 | 1.3
| 33 | 一次性使用吸痰管 | 4.0mm(F12)*360mm 供临床吸痰使用。产品为医用透明PVC材质，管身柔软抗弯折，挤压不扁塌堵管。前端圆钝钝化无毛刺；标配1主孔+双侧椭圆侧孔（≥2个引流孔），防痰液堵管。管身印刷厘米深度刻度。无菌独立包装，有效期≥2年。 | 根 | 1.3
| 34 | 一次性使用子宫造影通水管 | 通水型12B | 支 | 5.5
| 35 | 儿童尿管 | 8号（材质：硅橡胶，全长380mm,侧孔数1，接头长度25mm） | 支 | 3.8
| 36 | 儿童尿管 | 10号（材质：硅橡胶，全长380mm,侧孔数1，接头长度25mm） | 支 | 6.8
| 37 | 新生儿尿管 | 6号（材质：硅橡胶，全长380mm,侧孔数1，接头长度25mm） | 支 | 6.8
| 38 | 一次性使用无菌导尿包 | 用于尿闭、尿潴留患者排尿和术前、术后病人导尿用，配置：普通导尿管、引流袋、一次性使用无菌溶药注射器、镊子、一次性使用无菌溶药针、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、纱布、棉球、方巾、洞巾、操作台布、托盘、配药盒、砂轮、固定别针、塑料夹子、酒精棉棒(片、球)、碘伏棉棒(片、球)、球囊固定液(氯化钠注射液或水)、试管、胶塞、润滑剂(硅油)、棉球夹、滑石粉、标识贴、水包、导管固定贴、备皮刀。 | 包 | 18
| 39 | 一次性使用无球囊导尿管 | 4.0mm(Fr12) 供临床导尿使用，可提供多种规格型号选择Fr6-Fr30。硅橡胶导尿管采用符合YY/T0031-2008的相关执行标准，塑料导尿管采用符合GB/T15593-2020的相关执行标准，单腔导尿管由排泄锥形接口、管身、侧孔组成，产品为无菌状态，独立包装，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期≥2年。 | 支 | 4
| 40 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊标准型16Fr（30ml） | 支 | 5.59
| 41 | 一次性使用无菌导尿管（三腔） | 1.第二类医疗器械，具备有效医疗器械注册证；预期用途包含尿液引流、膀胱持续冲洗。 2.一次性无菌使用，独立单根无菌包装；包装印刷清晰，标注规格、批号、灭菌日期、失效期等。 3.产品符合行业标准；材质为硅胶，符合医用要求，适合中长期留置。 4.三腔结构，具有引流腔、球囊、冲洗腔；三腔有独立管路，分别对应引流、气囊固定、膀胱冲洗。 5.导管头端封闭式圆滑圆头，前端对称开设 2 个及以上大口径引流侧孔。 6.三个接口标识明显；球囊壁厚均匀，容量≥30ml，充水饱满后居中，不漏水，不遮挡引流侧孔，抽水收缩后外形平顺，拔管时减少尿道损伤。 7.可提供成人临床常用规格：20Fr、22Fr；球囊标准容量 30ml；导管有效长度≥390mm，满足成人尿道留置需求。 8.尿管接口标准，可兼容常规引流袋、冲洗管路。 9.支持退换货；近3年内无监管部门重大质量不良通报。 10.符合医保可计价耗材要求，报价包含运输、税费，不收取额外配送费。 | 支 | 8
| 42 | 一次性使用子宫填塞球囊导管 | 24F，内含:导管、球囊起充器、套管、引流袋、延长管 | 套 | 1280
| 43 | 一次性呼吸管路套装（儿童） | 适用于与麻醉机呼吸机配套使用，为病人建立呼吸通道。 产品由基本配置和选配组成。基本配置为呼吸管路，选用配置 为呼吸面罩、呼吸过滤器、呼吸气囊、延长管、直形接头等。 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 规格型号：儿童型 呼吸面罩1#/2#可选，呼吸气囊1L/2L可选。 | 套 | 70
| 44 | 一次性无菌手术包 | 供医疗机构手术时使用，产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，有限期≥2年。 由基本配置：一次性医用中单和选用配置：剖腹单、一次性无菌手术衣、一次性治疗巾、一次性灭菌橡胶外科手套、一次性医用包布、一次性使用洞巾、一次性医用垫、医用脱脂纱布块、棉球无菌塑柄手术刀、镊子、海绵刷、塑料碗、弯盘、塑料盆、药杯、托盘等组成。 | 套 | 160

## 乳腺外科类
包3：乳腺外科类
序号 | 名称 | 需求规格型号/参数 | 基本单位 | 最高限价
1 | 乳腺穿刺针 | 1. 产品为第三类医疗器械，具备有效的医疗器械注册证；注册证预期用途包含经皮乳腺组织穿刺活检。 2.产品为一次性无菌使用，单支独立无菌包装，包装标识规范，包装上清晰标注规格、批号、灭菌日期、失效期等；有效期≥3 年。 3.针体符合医用不锈钢要求，针体外壁带有深度刻度，自动击发，弹射切割，切割整齐，击发顺畅，无卡针。 4.可提供乳腺临床常用规格，至少包含以下型号，可按需供货：14G×100mm、14G×160mm、16G×100mm、16G×160mm。 5.支持退换货；近3年内无监管部门重大质量不良通报。 6.符合医保可计价耗材要求，报价包含运输、税费，不收取额外配送费。 | 支 | 340
2 | 乳腺定位针 | 1. 产品为第二类医疗器械，具备有效的医疗器械注册证，预期用途：在超声、乳腺 X 线（钼靶）影像引导下，对临床不可扪及乳腺微小病灶进行术前定位，引导外科病灶切除。 2. 一次性无菌使用，单支独立无菌包装；包装印刷清晰，包含规格、批号、灭菌日期、失效期等；有效期≥3 年。 3. 产品符合行业标准相关技术要求； 近 3 年内无监管部门重大质量不良通报。 4. 整套产品组成包含导引穿刺针、定位导丝、皮肤固定夹、保护护套。 5.产品材质符合医用要求，针尖锐利便于穿刺；定位丝远端具备倒钩锚定结构，释放后可稳定锚定于病灶周边，转运过程不易滑脱；支持释放不满意时回收重新定位。 6.导引针管外壁印有深度刻度标记，便于术中把控穿刺深度。 7.支持退换货；近3年内无监管部门重大质量不良通报。 8.符合医保可计价耗材要求，报价包含运输、税费，不收取额外配送费。 | 支 | 400